WE系列数显式式液压万能试验机主要用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验，增加简单的附件后可对水泥、混凝土、砖、瓦、橡胶及其制品进行检测。

Sorry, no compatible source and playback technology were found for this video. Try using another browser like Chrome or download the latest Adobe Flash Player.

Play

Current Time 0:00

/

Duration Time 0:00

Remaining Time -0:00

Loaded: 0%

Progress: 0%

00:00

Fullscreen

00:00

Mute

Subtitles

- subtitles off

Captions

- captions off

Chapters

  Chapters

X

## 产品细节

产品介绍：
WE系列数显式式液压万能试验机主要用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验，增加简单的附件后可对水泥、混凝土、砖、瓦、橡胶及其制品进行检测。
本机由双立柱双丝杠油缸下置式主机及琴式油源控制柜组成。拉伸空间位于主机上方，压缩、弯曲试验位于主机下方即中横梁和工作台之间。试验空间的调整通过移动中横梁来实现，中横梁升降采用链条传动。手动调整送油阀进油量来实现材料的拉伸、压缩、弯曲等试验。试验完成后自动求取材料的最大力、抗拉强度等试验结果。

性能特点:
1、特制超厚钳口座在钳口夹持试样时、使钳口完全包容在钳口座体内，使试样夹持更加可靠，杜绝了因钳口座浅而呈喇叭状变形损坏的可能，大大提高了设备的使用寿命。
2、在钳口座和钳口卡板之间增加了耐磨衬板，杜绝金属拉伸过程中氧化皮掉入，致使钳口座斜面划伤的现象，使夹持过程更顺滑，加成更牢靠。
3、测控系统运行速度快、界面温和、具有多种试样信息输入模式，可满足不同材料的测试。对于相同条件的试样一次输入多个自动生成。
4、试验力显示全程分辨率不变，以确保实验数据测量的准确性。
5、试验数据（试验力、加载速率）和试验曲线随试验过程动态实时屏幕显示。
6、实验结束后实验数据自动分析、自动存储和打印。
7、当负荷超过慢量程的2%-100%是自动过载保护停机。
8、分解试验日期可自动查询相关历史记录。
9、软件预留数据接口，方便于试验室间隔局域联网，便于试验数据管理。

技术参数：

| 产品型号 | WE-100B | WE-300B | WE-600B |  |  | WE-1000B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机结构形式 | 双立柱双丝杠油缸下置式结构 |  |  |  |  |  |
| 最大试验力 | 100 kN | 300 kN | 600 kN |  |  | 1000 kN |
| 试验机级别 | 1级 |  |  |  |  |  |
| 试验力测量范围 | 2%-100% |  |  |  |  |  |
| 试验力示值 相对误差 | ≦示值的±1% |  |  |  |  |  |
| 活塞最大移动速率 | 70（mm/min） |  |  |  |  |  |
| 横梁调整速度 | 120（mm/min） |  |  |  |  |  |
| 活塞最大行程 | 250mm |  |  |  |  |  |
| 控制方式 | 手动加载 |  |  |  |  |  |
| 有效拉伸空间 | 650mm |  |  |  |  |  |
| 有效压缩空间 | 550mm |  |  |  |  |  |
| 立柱间距 | 540mm | 540mm |  | 540 | 650mm |  |
| 夹紧方式 | 手动夹紧(可选配液压夹紧) |  |  |  |  |  |
| 圆试样夹持直径 | φ6-φ26mm | φ6-φ26mm | φ13-φ40mm |  |  | φ13-φ40mm |
| 扁试样夹持厚度 | 0-15mm | 0-15mm | 0-15mm |  |  | 0-30mm |
| 扁试样夹持宽度 | 70mm | 70mm | 75mm |  |  | 75mm |
| 上下压盘尺寸 | φ160/204*204mm（选配） |  |  |  |  |  |
| 弯曲支辊间距 | 600 mm |  |  |  |  |  |
| 弯曲支辊宽度 | 140mm |  |  |  |  |  |
| 安全保护装置 | 机械限位保护和软件过载保护 |  |  |  |  |  |
| 主机外形尺寸（mm） | 810×560×2050 | 810×560×2050 | 830×580×2150 |  |  | 10600×660×2450 |
| 主机电源 | 0.55KW | 0.55KW | 0.55KW |  |  | 0.75KW |
| 油源控制柜外形尺寸（mm） | 580×5500×1280 | 580×5500×1280 | 580×5500×1280 |  |  | 580×5500×1280 |
| 控制柜电源 | 1.5 KW | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 |
| 主机机重量 | 1500kg | 1800kg | 2100kg |  |  | 2800kg |